柔性电流钳表

使用手册

目 录

警   告	- 1 -

一． 简介	- 1 -

二． 型号规格	- 2 -

三． 电气符号	- 2 -

四． 技术规格	- 2 -

五． 仪表结构	- 4 -

六． 操作方法	- 4 -

1. 开、关机	- 4 -

2. 漏电流、电流测量	- 4 -

3. 电压测量	- 5 -

4. 数据保持、取消、存储、查阅、清除	- 5 -

七． 电池更换	- 5 -

八． 装箱单	- 5 -

# 警   告

感谢您购买了本公司的柔性电流钳表，为了更好地使用本产品，请一定：

——详细阅读本用户手册。

——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。

- 任何情况下，使用本仪表应特别注意安全。

- 注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。

- 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。

- 电池电压偏低，请及时更换电池。

- 长时间不用本仪表，请取出电池。

- 更换电池，请注意电池极性。

- 使用、拆卸、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作。

- 由于本仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，

由有授权资格的机构处理。

- 仪表及手册上的“    ”危险标志，使用者必须依照指示进行安全操作。

- 手册中的“   ”极其危险标志，使用者必须严格依照指示进行安全操作。

# 简介

柔性电流钳表为现场测试交流大电流、漏电流而精心设计制造的。具有精度高、线性度好、抗干扰能力的特点可替代传统普通钳表和大口径钳表测量大电流漏电流，广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。特别适合排线密集的场所、变压器靠墙接地铁芯电流测试、粗导线电缆测试、继电保护、可控硅整流、变频调速、半导体开关、功率电子转换设备、电弧焊接等信号严重畸变的工业环境的电流测试。

柔性电流传感器，即Rogowski Coil(罗氏线圈)，采用先进的洛氏线圈(或称罗氏线圈)技术，是一个在非铁磁性材料上均匀缠绕的环形线圈，无磁滞效应，无磁饱和现象，线性度极高，抗干扰能力强。输出信号是电流对时间的微分，通过对输出电压信号进行积分，就可以真实还原输入电流，其测量电流范围可从毫安级到上万安。柔性电流钳线圈部分无任何裸露金属导体，非接触测量，安全快速；其体积小、重量轻、外观精美、柔软灵活，适合于狭窄环境和排线密集的场所；测量精度高、可靠性强、响应频带宽，用户可根据需求定制线圈长度。

仪表具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、保存等功能。仪表还具数据保持、数据存储等功能，使用方便，是电工安全检测的必备工具。

# 型号规格

| 型号 | ST4502A | ST4502B | ST4950 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈长度 | 502mm | 502mm | 950mm |
| 线圈内径 | φ160mm | φ160mm | φ300mm |
| 电流量程 | 0A-12000A | 0mA-12000A | 0mA-12000A |
| 电流分辨率 | 0.1A | 1mA | 1mA |

# 电气符号

|  | 极其危险！操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击危险，造成人身伤害或伤亡事故。 |
| --- | --- |
|  | 危险！操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击危险，造成人身伤害或伤亡事故。 |
|  | 警告！必须严格遵守安全规则，否则造成人身伤害或设备损坏。 |
|  | 双重绝缘 |
|  | 交流（AC） |
|  | 直流（DC） |

# 技术规格

| 功能 | 电流测试、漏电流测试 |
| --- | --- |
| 电流精度 | 精度 ±2%±5dgt (导线处于柔性线圈中心位置，23℃±2℃) |
| 交流电压 | 0.0V～750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
| 交流电压分辨率 | 0.1V |
| 直流电压量程 | 0.0V～1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
| 直流电压分辨率 | 0.1V |
| 采样速率 | 2次/秒 |
| 供电 | DC4.5V 7号碱性电池（1.5V AAA×3） |
| 背光 | 有 |
| 测试方式 | 柔性CT |
| 仪表尺寸 | 主机尺寸：宽厚高151*100*35mm（不含线圈） |
| LCD尺寸 | 45mm×28mm |
| 线圈粗细 | Φ8mm(适合于狭窄环境和排线密集的场所等) |
| 仪表总质量 | 220g（φ160mm口径含电池） |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL”符号显示 |
| 数据存储 | 500组 |
| 数据存满 | 数据存满功能：“FULL”符号显示 |
| 电池电压 | 电池电压4格电量显示，电池符号显示空时，电量已低于3.15V |
| 绝缘电阻 | 大于100M（1kV） |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃ 70%rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃ 80%rh以下 |
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |

# 仪表结构

1. 罗氏传感线圈

2. 打开线圈旋钮

3. 液晶显示器

4. 按键区

5. 电压输入插孔

6. 电池盖板

# 操作方法

## 开、关机

按POWER键开机，LCD显示，再按POWER键关机。仪表开机约15分钟后将自动关机，以降低电池消耗。每次有按键操作，15分钟关机倒计时将重新开始。若开机后LCD显示较暗，可能电池电压太低，请更换电池。

## 漏电流、电流测量

|  | 有高压，极其危险！必须由经培训并取得授权资格的人员操作，操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击的危险，造成人身伤害或伤亡事故。 |
| --- | --- |
|  | 危险！不能用于测量超过上量限的电流。否则有电击危险，造成人身伤害或设备损坏。 |

1）打开仪表电源。

2）旋转线圈锁头打开钳头，钳住被测量导线，旋转锁住线圈。（注意钳头必须充分闭合）

|  | 把火线、零线一齐钳住即测量电器设备的漏电流。（需注意2根） |
| --- | --- |
|  | 把地线钳住即测量电器设备该接地线的漏电流。（需注意单根） |
|  | 把主线钳住即测量该主线路的总电流。（需注意单根） |

|  | 注意！为了安全，测量大电流时，在确认已正确操作测试完毕后，请将仪表移离被测导线。 |
| --- | --- |

3）读取LCD显示数据。如显示“OL A”符号，则被测线路电流超出了本仪表的最高上量限，请选用更高量限的仪表进行测试。

|  | 不易读取的场所，请使用数据保持功能。若[DH]标志显示，必须先解除数据保持状态，然后再进行测试。 |
| --- | --- |

## 电压测量

1）打开仪表电源。

2）按MODE键切换到AC V（交流电压模式）或者DC V（直流电压模式）。

3）接上电压测试线后仪表显示电压值。

## 4. 数据保持、取消、存储、查阅、清除

1）测试过程中短按HOLD键（不超过3秒），显示“HOLD”符号，保持当前测试数据，并自动编号存储，再短按HOLD键取消保持，仪表继续测量，若存储数据达到500组，再按HOLD键则仪表闪烁显示“FULL”符号，表示存储数据已满，按HOLD键取消“FULL”闪烁，返回测量模式。

2）长按HOLD键（约3秒），进入数据查阅模式，自动显示存储的第1组数据，再按SET键查看下一组，或者按MODE键查看上一组所存数据，无存储数据显示“null”,长按HOLD键退出数据查阅模式。

3）进入数据查阅模式，长按POWER键（超过3秒），选择“Yes”可清除存储的所有数据，清除完毕后自动返回测试状态。

# 电池更换

|  | 警告！电池盖板没有盖好的情况下不能进行测试，否者有危险。 |
| --- | --- |
|  | 注意电池极性，否则损坏仪表。 |
|  | 长时间不使用仪表，请取出电池。 |

1）当电池电电量不足时，仪表显示电池电压低符号，请更换电池。

2）按POWER键关机，确认仪表处于关机状态，打开电池盖板，注意电池型号，换上全新合格的电池，盖好电池盖板。

# 装箱单

| 仪 表 | 1台 |
| --- | --- |
| 测试表笔 | 1套（红黑各一根） |
| 仪表盒 | 1个 |
| 电 池 | 7号碱性AAA 电池3个 |
| 说明书、保用证 | 1套 |

制造商:东莞万创电子制品有限公司

地址:广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号

电话: 0769-82885022
售后电话: 0769-82880533
官网: http://www.smartsensor.cn
希玛仪表销售服务热线: 400-699-1718